2019年5月海南省前兆台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(8) | 93.55 | 93.48 | 93.47 | 正常 | 正常 | 正常 | 98.56% | 30日12:30-31日主机遭雷击故障。 |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100 | 100 | 99.92 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 95.91 | 95.89 | 95.89 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 05月25日15:08至05月31日水温探头受雷击故障。 |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 98.87 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 检测水温探头，提拉过程中影响水位数据，处理为缺数。 |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 97.57 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 检测水温探头，提拉过程中产生错误数据，处理为缺数。 |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 0% |  |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 99.87 | 99.84 | 99.78 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 5月15日仪器自动重启导致缺数。 |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 83.76 | 83.84 | 83.71 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月27日10:50数采故障导致缺数。 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 99.73 | 100 | 99.73 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 检修水管倾斜仪，对该仪器产生影响，产出错误数据，处理为缺数。 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 85.08 | 85.07 | 83.79 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月27日09:38起因网络通信故障数据无法采集上传 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 93.82 | 92.49 | 92.49 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 5月21日-24日因电源故障，导致缺数 |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | GM-4 | 100 | 99.99 | 98.94 | — | — | — | - |  |